## 사용방법
성분분석기 정밀도·정확도 검증 양식
■ 시트 구성
1. 기준SD : 제조사 정밀도 표(1×SD)를 '베이스 / 원소 / 농도레벨 / SD' 한 줄씩 입력한 Back data (판정 기준값)
2. 원소정보 : 원소별 UV Probe 여부, 검출한계(ppm), 검량범위 상한(%)
3. 기준표_확인 : 기준SD 데이터를 제조사 원본 표 모양으로 다시 펼친 화면 → 종이 원본과 나란히 놓고 오타 확인용
4. 검증 : 측정값 10회를 입력하면 평균·SD·RSD, 제조사 기준SD(보간), 정밀도/정확도 판정이 자동 계산
■ 셀 색상 규칙
노란 배경 + 파란 글씨 = 직접 입력하는 칸 / 회색 배경 + 검은 글씨 = 수식(수정 금지)
■ 사용 순서
① '기준표_확인' 시트를 제조사 원본 표와 비교해 입력 오류가 없는지 먼저 확인합니다.
② '검증' 시트에서 베이스(Fe/Cu/Al), 시편번호, 원소, 인증값, (있으면) 인증불확도를 입력합니다.
③ 같은 시편을 연속 10회 측정한 값을 '측정1~10' 칸에 입력합니다 (최소 2회부터 계산).
④ 결과 확인: 측정 SD ≤ 기준SD × 판정계수 → 정밀도 합격 / ¦평균-인증값¦ ≤ 허용편차 → 정확도 합격
⑤ 6행의 예시 줄은 확인 후 삭제하거나 덮어써서 사용하세요.
■ 기준SD 계산 방식 (선형 보간)
제조사 표는 0.005, 0.01, 0.05, 0.1, 0.3, 0.5, 1, 2, 5 … % 처럼 정해진 농도에서만 SD를 제공합니다.
측정 평균이 두 레벨 사이이면 위·아래 레벨의 SD를 직선으로 보간합니다.
예) Mn 평균 0.85% → 0.5%(SD 0.006)와 1%(SD 0.012) 사이 → 0.006 + (0.012-0.006)×(0.85-0.5)/(1-0.5) = 0.0102%
표의 빈칸(제조사 미제공)은 건너뛰고 값이 있는 레벨끼리 보간합니다.
측정값이 표의 최저 레벨보다 낮거나 최고 레벨보다 높으면 끝 레벨 값을 쓰고 '비고'에 표시합니다.
■ 판정 기준 설정 (검증 시트 상단)
판정계수: 제조사 값은 'Typical(대표값)'이므로 보증값이 아닙니다. 기본 1.0 = 제조사 값 이내. 사내 기준에 따라 1.5 또는 2.0으로 완화할 수 있습니다.
정확도 허용편차: 인증불확도를 입력하면 그 값을, 비어 있으면 '기준SD × 정확도 배수(기본 2)'를 사용합니다.
■ Cu / Al 베이스 기준 추가 방법
제조사에서 Cu-Base, Al-Base 표를 받으면 '기준SD' 시트 맨 아래에 베이스명을 'Cu' 또는 'Al'로 하여 같은 형식으로 이어서 입력합니다.
'원소정보' 시트에도 같은 방식으로 원소별 검출한계·검량범위를 추가합니다. 행 순서는 상관없습니다.
'기준표_확인' 시트 B1의 베이스를 바꾸고 3행의 원소명을 해당 표에 맞게 바꾸면 원본 모양으로 확인할 수 있습니다.
■ 참고
MAXIFS / MINIFS 함수를 사용하므로 Excel 2019 이상 또는 Microsoft 365가 필요합니다.
출처: SPECTRO Application Report, 6. Typical Detection Limits and Precision Fe-Base (제조사 제공)

## 검증
판정 설정
정밀도 판정계수 |  | 1 | 합격: 측정 SD ≤ 기준SD × 판정계수 (제조사 값은 Typical 값 - 사내 기준에 맞게 1.0~2.0)
정확도 허용 배수 |  | 2 | 인증불확도 미입력 시 허용편차 = 기준SD × 이 배수
베이스 | 시편번호 | 원소 | 인증값(%) | 인증불확도(%) | 측정1 | 측정2 | 측정3 | 측정4 | 측정5 | 측정6 | 측정7 | 측정8 | 측정9 | 측정10 | 측정횟수 | 평균(%) | SD(%) | RSD(%) | 기준SD(%) (보간) | SD비 측정/기준 | 정밀도 판정 | 편차(%) 평균-인증 | 허용편차(%) | 정확도 판정 | 비고 | 키 | 하한레벨 | 상한레벨 | 하한SD | 상한SD
Fe | 예시(삭제 후 사용) | Mn | 0.85 | 0.01 | 0.852 | 0.848 | 0.855 | 0.85 | 0.847 | 0.853 | 0.849 | 0.851 | 0.854 | 0.846 | 10 | 0.8505 | 0.0030277 | 0.35598 | 0.010206 | 0.29665 | 합격 | 0.0005 | 0.01 | 합격 |  | Fe¦Mn | 0.5 | 1 | 0.006 | 0.012
Fe |  | Al | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Al
Fe |  | As | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦As
Fe |  | B | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦B
Fe |  | C | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦C
Fe |  | C(air) | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦C(air)
Fe |  | Co | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Co
Fe |  | Cr | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Cr
Fe |  | Cu | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Cu
Fe |  | Mg | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Mg
Fe |  | Mn | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Mn
Fe |  | Mo | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Mo
Fe |  | Nb | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Nb
Fe |  | Ni | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Ni
Fe |  | P | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦P
Fe |  | Pb | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Pb
Fe |  | S | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦S
Fe |  | Si | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Si
Fe |  | Sn | [12 empty] | 0 | [10 empty] | Fe¦Sn
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on T5: 기준SD 시트에서 같은 베이스·원소의 농도레벨 중 평균값 바로 아래/위 레벨의 SD를 선형 보간한 값
Note on AB5: 보간 근거(자동 계산). 감사·검토 시 확인용

## 기준SD
베이스 | 원소 | 농도레벨(%) | 정밀도 1×SD(%) | 키(자동) | 비고
Fe | Al | 0.005 | 0.001 | Fe¦Al | 출처: SPECTRO Application Report, 6. Typical Detection Limits and Precision Fe-Base (제조사 제공)
Fe | Al | 0.01 | 0.001 | Fe¦Al
Fe | Al | 0.05 | 0.001 | Fe¦Al
Fe | Al | 0.1 | 0.002 | Fe¦Al
Fe | Al | 0.3 | 0.004 | Fe¦Al
Fe | Al | 0.5 | 0.005 | Fe¦Al
Fe | As | 0.01 | 0.002 | Fe¦As
Fe | As | 0.05 | 0.002 | Fe¦As
Fe | As | 0.1 | 0.004 | Fe¦As
Fe | B | 0.005 | 0.0002 | Fe¦B
Fe | B | 0.01 | 0.0004 | Fe¦B
Fe | C | 0.01 | 0.001 | Fe¦C
Fe | C | 0.05 | 0.002 | Fe¦C
Fe | C | 0.1 | 0.005 | Fe¦C
Fe | C | 0.3 | 0.01 | Fe¦C
Fe | C | 0.5 | 0.012 | Fe¦C
Fe | C | 1 | 0.015 | Fe¦C
Fe | C | 2 | 0.044 | Fe¦C
Fe | C | 5 | 0.12 | Fe¦C
Fe | C(air) | 0.05 | 0.002 | Fe¦C(air)
Fe | C(air) | 0.1 | 0.005 | Fe¦C(air)
Fe | C(air) | 0.3 | 0.01 | Fe¦C(air)
Fe | C(air) | 0.5 | 0.012 | Fe¦C(air)
Fe | C(air) | 1 | 0.015 | Fe¦C(air)
Fe | C(air) | 2 | 0.044 | Fe¦C(air)
Fe | C(air) | 5 | 0.12 | Fe¦C(air)
Fe | Co | 0.01 | 0.003 | Fe¦Co
Fe | Co | 0.05 | 0.003 | Fe¦Co
Fe | Co | 0.1 | 0.003 | Fe¦Co
Fe | Co | 0.3 | 0.003 | Fe¦Co
Fe | Co | 0.5 | 0.005 | Fe¦Co
Fe | Co | 5 | 0.049 | Fe¦Co
Fe | Co | 10 | 0.06 | Fe¦Co
Fe | Cr | 0.01 | 0.002 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 0.05 | 0.002 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 0.1 | 0.002 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 0.3 | 0.003 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 0.5 | 0.005 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 1 | 0.007 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 2 | 0.008 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 5 | 0.028 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 10 | 0.07 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 20 | 0.09 | Fe¦Cr
Fe | Cr | 30 | 0.19 | Fe¦Cr
Fe | Cu | 0.005 | 0.0003 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 0.01 | 0.001 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 0.05 | 0.002 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 0.1 | 0.002 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 0.3 | 0.001 | Fe¦Cu | 원본 표 값 그대로 입력(0.100% 레벨보다 작음) - 제조사 확인 권장
Fe | Cu | 0.5 | 0.004 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 1 | 0.01 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 2 | 0.012 | Fe¦Cu
Fe | Cu | 5 | 0.018 | Fe¦Cu
Fe | Mg | 0.005 | 0.001 | Fe¦Mg
Fe | Mg | 0.01 | 0.001 | Fe¦Mg
Fe | Mg | 0.05 | 0.005 | Fe¦Mg
Fe | Mg | 0.1 | 0.008 | Fe¦Mg
Fe | Mn | 0.005 | 0.001 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 0.01 | 0.001 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 0.05 | 0.001 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 0.1 | 0.001 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 0.3 | 0.002 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 0.5 | 0.006 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 1 | 0.012 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 2 | 0.02 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 10 | 0.04 | Fe¦Mn
Fe | Mn | 20 | 0.15 | Fe¦Mn
Fe | Mo | 0.005 | 0.001 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 0.01 | 0.001 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 0.05 | 0.001 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 0.1 | 0.002 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 0.3 | 0.002 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 0.5 | 0.005 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 1 | 0.013 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 2 | 0.016 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 5 | 0.045 | Fe¦Mo
Fe | Mo | 10 | 0.07 | Fe¦Mo
Fe | Nb | 0.01 | 0.002 | Fe¦Nb
Fe | Nb | 0.05 | 0.002 | Fe¦Nb
Fe | Nb | 0.1 | 0.002 | Fe¦Nb
Fe | Nb | 0.3 | 0.004 | Fe¦Nb
Fe | Nb | 0.5 | 0.006 | Fe¦Nb
Fe | Nb | 1 | 0.01 | Fe¦Nb
Fe | Nb | 2 | 0.02 | Fe¦Nb
Fe | Ni | 0.01 | 0.001 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 0.05 | 0.001 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 0.1 | 0.001 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 0.5 | 0.004 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 1 | 0.004 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 2 | 0.025 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 5 | 0.032 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 10 | 0.05 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 20 | 0.17 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 30 | 0.22 | Fe¦Ni
Fe | Ni | 40 | 0.4 | Fe¦Ni
Fe | P | 0.005 | 0.002 | Fe¦P
Fe | P | 0.01 | 0.002 | Fe¦P
Fe | P | 0.05 | 0.002 | Fe¦P
Fe | P | 0.1 | 0.005 | Fe¦P
Fe | Pb | 0.01 | 0.002 | Fe¦Pb
Fe | S | 0.005 | 0.001 | Fe¦S
Fe | S | 0.01 | 0.001 | Fe¦S
Fe | S | 0.05 | 0.003 | Fe¦S
Fe | S | 0.1 | 0.01 | Fe¦S
Fe | S | 0.3 | 0.03 | Fe¦S
Fe | Si | 0.01 | 0.001 | Fe¦Si
Fe | Si | 0.05 | 0.001 | Fe¦Si
Fe | Si | 0.1 | 0.002 | Fe¦Si
Fe | Si | 0.3 | 0.004 | Fe¦Si
Fe | Si | 0.5 | 0.007 | Fe¦Si
Fe | Si | 1 | 0.012 | Fe¦Si
Fe | Si | 2 | 0.015 | Fe¦Si
Fe | Si | 5 | 0.024 | Fe¦Si
Fe | Si | 10 | 0.05 | Fe¦Si
Fe | Si | 20 | 0.1 | Fe¦Si
Fe | Sn | 0.005 | 0.001 | Fe¦Sn
Fe | Sn | 0.01 | 0.001 | Fe¦Sn
Fe | Sn | 0.05 | 0.001 | Fe¦Sn

## 원소정보
베이스 | 원소 | UV Probe | 검출한계(ppm) | 검량범위 상한(%) | 키(자동)
Fe | Al |  | 30 | 6.24 | Fe¦Al
Fe | As | O | 50 | 0.28 | Fe¦As
Fe | B | O | 5 | 0.13 | Fe¦B
Fe | C | O | 60 | 5.4 | Fe¦C
Fe | C(air) |  | 100 | 5.4 | Fe¦C(air)
Fe | Co |  | 90 | 21.6 | Fe¦Co
Fe | Cr |  | 60 | 39.6 | Fe¦Cr
Fe | Cu |  | 20 | 9.72 | Fe¦Cu
Fe | Mg |  | 20 | 0.28 | Fe¦Mg
Fe | Mn |  | 40 | 24 | Fe¦Mn
Fe | Mo |  | 30 | 11.4 | Fe¦Mo
Fe | Nb |  | 50 | 3.6 | Fe¦Nb
Fe | Ni |  | 80 | 55.2 | Fe¦Ni
Fe | P | O | 30 | 2.88 | Fe¦P
Fe | Pb |  | 100 | 0.32 | Fe¦Pb
Fe | S | O | 20 | 0.51 | Fe¦S
Fe | Si |  | 70 | 24 | Fe¦Si
Fe | Sn | O | 20 | 0.3 | Fe¦Sn

## 기준표_확인
베이스 선택 | Fe | ← Fe/Cu/Al 선택 후, 3행 원소명을 해당 표에 맞게 수정
원소 | Al | As | B | C | C(air) | Co | Cr | Cu | Mg | Mn | Mo | Nb | Ni | P | Pb | S | Si | Sn
UV Probe |  | x | x | x | bar: P; S; Sn
검출한계(ppm) | 30 | 50 | 5 | 60 | 100 | 90 | 60 | 20 | 20 | 40 | 30 | 50 | 80 | 30 | 100 | 20 | 70 | 20
검량범위(%) | 6.24 | 0.28 | 0.13 | 5.4 | 5.4 | 21.6 | 39.6 | 9.72 | 0.28 | 24 | 11.4 | 3.6 | 55.2 | 2.88 | 0.32 | 0.51 | 24 | 0.3
Conc. level(%) / 1×SD(%)
0.005 | 0.001 |  | 0.0002 |  |  | Cu: 0.0003; Mg: 0.001; Mn: 0.001; Mo: 0.001; P: 0.002; S: 0.001; Sn: 0.001
0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.0004 | 0.001 |  | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
0.05 | 0.001 | 0.002 |  | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 |  | 0.003 | 0.001 | 0.001
0.1 | 0.002 | 0.004 |  | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 |  | 0.01 | 0.002
0.3 | 0.004 |  |  | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.001 |  | 0.002 | 0.002 | 0.004 |  |  |  | 0.03 | 0.004
0.5 | 0.005 |  |  | 0.012 | 0.012 | 0.005 | 0.005 | 0.004 |  | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 |  |  |  | 0.007
1 |  |  |  | 0.015 | 0.015 | Cr: 0.007; Cu: 0.01; Mn: 0.012; Mo: 0.013; Nb: 0.01; Ni: 0.004; Si: 0.012
2 |  |  |  | 0.044 | 0.044 | Cr: 0.008; Cu: 0.012; Mn: 0.02; Mo: 0.016; Nb: 0.02; Ni: 0.025; Si: 0.015
5 |  |  |  | 0.12 | 0.12 | Co: 0.049; Cr: 0.028; Cu: 0.018; Mo: 0.045; Ni: 0.032; Si: 0.024
10 | [5 empty] | Co: 0.06; Cr: 0.07; Mn: 0.04; Mo: 0.07; Ni: 0.05; Si: 0.05
20 | [5 empty] | Cr: 0.09; Mn: 0.15; Ni: 0.17; Si: 0.1
30 | [5 empty] | Cr: 0.19; Ni: 0.22
40 | [5 empty] | Ni: 0.4